## Plan1
Item | sub item |  | USP | MIT
Ventilação
0 |  | deve ter ventilação controlada
1 |  | de ter ao minimo um modo de ventilação PRCV, PCV ou VCV
2 |  | Caso do equipamento possuir a função de suporte, em caso de parada respiratoria do paciente o equipamento deve passar em modo controlado automaticamente.
3 | a | pressão de plato deve ser ajustada e limitada a 35cmH2O. É aceitavel ter uma opção para aumentar até 70cmH2O para casos extremos
| b | Pressão de pico não deve ser ao maximo 2 cmH2O maior que a pressão de plato
| c | caso do VCV, o usuario deve poder setar o valor maximo da pressão durante a inspiração numa faixa de15 até 40 cmH2O com incremento de ao maximo 5 cmH2O
| d | deve se ter uma valvula de segurança MECÂNICA com abertua a 80 cmH2O
4 | a | PEEP deve poder ser ajustado numa faixa de 5 par 20 cmH2O com incremento maximo de 5 cmH2O
| b | O sistema respiratorio do paciente deve ficar pressurizado com ao minimo o valor do PEEP a qualquer momento
5 | a | I:E deve ser ajustado para 1:2.0 caso seja fixo
| b | I:E pode ser opcionalmente ajustavel na faixa de 1:1 para 1:3
6 |  | A frequencia respiratoria deve poder ser ajustada pelo operador na faixa de 10 para 30 respirações por minutos com incrementos de ao maximo 5 BPM
7 | a | O volumo corrente (Tidal volume), caso não ajustavel deve ser de 400ml +- 10ml
| b | ideal: que seja ajustavel de 350 para 450ml
| c | opcional: de 250 para 600 em passo de 50ml
| d | ainda mais opcional: ajustavel até 800ml
| e | opcional: possibilidade de controle do volume corrente pela informação do indice de peso/altura e multiplicação pelo valor ideal de 6ml/kg
Gas e eletricidade
1 | a | todos os conectores e mangueiras deve estar em conformidade com a ISO 5359:2014, ISO5359:2014/ADM 1:2017 e BS 2050:1978 condutividade eletrica
| b | Deve poder se conectar na rede de oxigenio via conector compativel 5682:2015. Se as mangueiras de conexão à rede não pertencem ao equipamento, deve poder se conectar com NIST ISO 18082:2014/ADM 1:2017. Rede de oxigenio deve ter uma pressão na faixa de 3,7 para 4,5 bar.
| c | O oxigenio disponivel nas UTI tem uma vazão de appraximadamente 6-10lpm. Consequentemente, deve ser privisto uso de cilindros de armazenamento para gerar vazão de até 100lpm.
| d | Consumo de oxigenio não deve ser maior que 3lpm. Devera ser reavaliado em função da facilidade de suprimento em oxigenio.
| e | opcional: pode ser conectado a rede de ar comprimido via conector compativel 5682:2015
| f | opcional: pode ser conectado a sistemas de evacuação dos gasos de anestesia ou absorvedor de carvão ativo compativel ISO 7396-2:2007
| g | Opcional : pode ser conectado a um enriquecedor de oxigenio com vazão de até 10lpm
2 | a | deve poder ser conectado no 220V ou 110V
| b | deve ser testado seguinte as normas adaptadas IEC 60601, IEC 62353
| c | deve ter uma bateria para 20 min de funcionamento fora da rede
| d | opcional : conectavel com sistema de bateria para uso de 2h fora da rede para os casos de deslocamento do paciente
| e | deve evitar interferencias RF e EM que poderiam prejudicar o funcionamento de otros aparelhos esseciais
3 | a | o operador deve poder ajustar o FiO2
| b | com ao minimo dois ajustes possiveis de 50% (ou 60%) e 100%
| c | idealmente ajustavel de 30 para 100% com passo de 10%
| d | O ventilador deve possuir uma conexão macho Ø22 ISO5356-1:2015 na entrada e saida. As conexões deve ser rigidas, robustas (não aceitavel de plastico) e espaçadas de ao minimo 100mm para acomodar os filtros
4 |  | todos os elementos em contato com os gasos devem ser em adequação com as normas de segurança biologicas e de trabalho com oxigenio baixa pressão para minimisar os riscos de incendio e contamnação das vias respiratorias do paciente
Control da infeção
1 |  | todas as peças que tiveram contato com o paciente devem ser descartadas ou decontaminadas antes conexão do proximo paciente
2 |  | Todas as superficies externas devem poder ser limpadas caso de projeções de secreções respiratorias ou sangue acima das mesmas. A limpeza do sistema sera realizada por empregados hospitalar limpando manualmente o equipamento com pano e desinfectante previamente aprovados.
3 |  | As perdas de carga devido ao uso dos sistemas de filtração no equipamento deverão ser levados em conta no design do equipamento. A pressão entrega ao paciente deve ser a pressão selecionada.
4 |  | Opcional: incluo um sistema de umdificação
Monitoramento e alarmes
1 |  | um alarm deve dispararar em caso de
| a | desligamento do abastecimento em gaso ou eletricidade
| b | o equipamento é desligado no modo ventilação controlada
| c | pressão de inspiração acima do ajustado ou não atingido
| d | PEEP não atingido
| e | Volume corrente acima do ajustado ou não atingido
2 |  | deve ser continuamento mostrado no monitor para verificação do usuario
| a | Ajuste atual do volume corrente, da frequencia, PEEP, FiO2, modo de ventilação (mesma que tinha so um)
| b | Valor atingindos de volume corrente, da frequencia, PEEP, pressão de plato e FiO2.
| c | se o equipamento é dotado da função ventilação de suporte, deve ser possivel visualizar a confirmação da respiração espontanea de cada paciente e um alarm se abaixo da faixa aceitavel.
| d | Opcional: monitoramento do CO2
Sem categoria
1 |  | deve ser confiavel. Deve Funcionar a 100% das suas capacidades para 14 dias sem interupções.
2 |  | Opcional: se o euipamento é projetado para funcionar mais que 14 dias, a durabilidade deve ser especificada.
3 |  | deve poder ficar direitamente no chão
4 |  | idealmente compacto e leve para montar se direitamente no leito and funcionamento independente da sua orientação
5 |  | Deve ser o mais robusto possivel para suportar uma queda da altura do leito
6 |  | deve ser intuitivo para uso de pessoal medical, que não são necessariamente especialiste no uso de ventiladores.
| a | não deve necessitar de mais que 30 min de treino para um medico experiente em ventilação
| b | deve incluir instruições de uso
| c | idealmente as instruções de uso deveria ser indicadas direitamente no equipamento (conectar este lado no oxigenio indicado no conector da mangueira)
| d | deve incluir uma designação clara de cada função critica usando termos padronizados, pictogramos e colores que serão rapidamùente identificadas pelo pessoal hospitalar.
7 |  | deve ter um design, cadeia de fornecedores, fabricantes, seguro qualidade transparente para permitir ao MHRA liberação do equipamento para usoem ciconstancias emergenciais
8 |  | Não deve ocupar um espaço excessivo
9 |  | deve ser feito de materiais e peças disponiveis no mercado BR
10 |  | normas podendo não ser aplicadas em caso de emergencia
BS EN 794-3:1998 +A2:2009 Particular requirements for emergency and
transport ventilators
b. ISO 10651-3:1997 Lung Ventilators for Medical Use - Emergency and
Transport
c. BS ISO 80601-2-84:2018 Medical electrical equipment. Part 2-84.
Particular requirements for basic safety and essential performance of
emergency and transport ventilators – especially the parts on ‘patient
gas pathway’ safety (very similar to IEC 60601)
d. ISO 80601-2-12:2020 Medical electrical equipment — Part 2-12:
Particular requirements for basic safety and essential performance of
critical care ventilators
e. BS ISO 19223:2019 Lung ventilators and related equipment. Vocabulary
and semantics
Testes
1 |  | é aceitado que uma plena demonstração de conformidade com descrito na ISO 80601-2-12:2020 não é realiste para o tempo necessario a um desenvolvimento rapido. Portanto, a conformidade com os padrões esseciais de segurança devem ser conprovados pela segurança do paciente.
2 |  | não pode ser garantido que o produto obtera o selo CE e a aprovação pelo MHRA sera feita atraves da "Exceptional use of non-CE marked medical devices"
3 |  | Apos este estado emergiencial, o produto não podera ser usado para os cduidados de rotina a menos que ele obteve previamente o selo CE. O produto deve mostrar esta informação de maneira clara e visivel
4 |  | Testes de funcionalidade deveram ser feitos no prototipo mas tambem no produto final. Devera ser feita atraves de um curto teste seguindo ISO62366 em um ambiente realistico se possivel. O usuario devera usar aparato de proteção complexo composto de: oculos de proteção (acima dos oculos de visão se usadas), escudo facial, bata plastica, luva cirurgical, duas camadas de luva ( nitrilica) cada camada sendo fixada por fita adesiva nas mangas da bata.
5 |  | o usuario deve poder ver a qualquer momento os valores dos parametros selecionados e poder ajustar qualquer parametro com facilidade mesmo vestido como def na ponto 4.